# Flujo de Trabajo — Gestión de Equipos Biomédicos HHHA

Responsable: Cristian — Hospital Hernán Henríquez Aravena Inventario: ~970 equipos biomédicos Rol: Asegurar la correcta ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo + disponibilidad de equipos. Responsable administrativo de que las tareas se cumplan.

## 1. Identificación y registro físico

- Cada equipo tiene una carpeta física con su documentación.

- La primera hoja se llama ficha técnica y opera como hoja de vida: se registran cronológicamente fecha, descripción del evento, folios/correlativos y estado del equipo.

- Estados posibles:

  - Operativo

  - No operativo

  - Servicio técnico

- Identificadores: ID correlativo (referencia), N° de Inventario, N° de Serie.

## 2. Flujo de Mantenimiento Correctivo

### 2.1. Inicio

- El servicio clínico detecta una falla y genera una Solicitud de Trabajo en la plataforma interna SIGEM.

- SIGEN genera un folio y asigna automáticamente la solicitud a un ingeniero interno del hospital.

- Cristian imprime la solicitud y la archiva en la carpeta física del equipo.

- Anota en la hoja de vida: fecha + "Solicitud de trabajo folio XXXX" + estado "No operativo".

### 2.2. Rutas de resolución

El correctivo puede seguir una de cuatro rutas:

#### A) Reparación interna sin repuestos

- El ingeniero repara en terreno.

- Entrega el equipo al servicio clínico.

- Cierra la solicitud en SIGEN, describiendo la tarea (ej: "se repara bomba de presión").

- Cristian imprime la solicitud cerrada con la tarea descrita y la archiva.

- Hoja de vida: fecha + "Solicitud de trabajo cerrada" + estado "Operativo".

#### B) Reparación interna con repuestos

- El ingeniero solicita cotización a una empresa.

- Recibida la cotización, se gestiona la Orden de Compra (OC) por una de dos vías:

  - Trato directo: requiere generar un informe técnico con número correlativo. Queda a la espera de aprobación de la OC.

  - Compra ágil: no requiere folio; solo solicitud de compra.

- Aprobado el presupuesto, el ingeniero envía la OC al proveedor.

- Llegan los repuestos → el ingeniero repara → cierra la solicitud.

- Cristian imprime la solicitud cerrada y adjunta la guía de despacho de los repuestos.

- Hoja de vida: fecha + "Solicitud de trabajo cerrada" + estado "Operativo".

#### C) Visita técnica de personal especializado

- El ingeniero solicita la visita técnica.

- Cotización → OC (misma gestión que B).

- La visita puede ser:

  - Visita técnica diagnóstica: la empresa genera un informe técnico. Cristian anota en la hoja de vida: fecha + "Visita técnica diagnóstica" + estado correspondiente. Si fue reparado, estado "Operativo".

  - Visita técnica correctiva: Cristian adjunta el informe técnico y anota: fecha + "Visita técnica correctiva" + estado del equipo (si fue reparado, "Operativo").

#### D) Envío a Servicio Técnico externo

Se usa cuando el equipo no puede repararse en terreno y no basta con repuestos.

- Se genera una Hoja de Envío con número correlativo.

- Cristian anota en la hoja de vida: fecha + N° de envío + estado "Servicio técnico".

- En el servicio técnico externo:

  - El ingeniero (o Cristian) solicita cotización por la reparación.

  - Se gestiona la OC.

  - Reparado, el equipo regresa al hospital.

- Recepción del equipo:

  - Cristian archiva el informe técnico de reparación de la empresa.

  - Anota en la hoja de vida: fecha + "Equipo reparado" + registra el N° de guía de despacho.

- El ingeniero entrega el equipo al servicio clínico y cierra la solicitud en SIGEN.

- Cristian anota: fecha + "Solicitud de trabajo cerrada" + estado "Operativo".

### 2.3. Sub-etapas dentro de cada estado (modelo del programa)

- No operativo: esperando cotización, esperando OC, esperando repuestos, visita técnica agendada, otros.

- Servicio técnico: enviado, cotización pendiente, OC emitida, en reparación, despachado de regreso.

### 2.4. Seguimiento

- Cristian debe consultar regularmente al ingeniero el estado del equipo.

- Registra cada actualización con fecha.

- Regla del programa: si han pasado 30 días sin actualización de un equipo en "No operativo" o "Servicio técnico" → alerta.

## 3. Flujo de Mantenimiento Preventivo

### 3.1. Programación anual

- A inicio de año se genera la programación anual en el archivo maestro ProgramaciónMP_2026.xlsm.

- Hoja PMP_2026: equipos + slots vacíos + meses Ene–Dic con códigos.

- Hoja Registro_MP-2026: espejo de PMP_2026; cada mes dividido en columna P (programación) y columna R (resultado).

### 3.2. Códigos

Programación (P)

- X — programada

- R — reprogramada (en mes destino)

- RA — del año anterior

- PM — puesta en marcha (equipo nuevo)

Resultado (R)

- Si — ejecutada

- Si-RA — ejecutada (año anterior)

- No — no ejecutada

- C1–C8 — causales de reprogramación

- FS — fuera de servicio

- Baja — equipo dado de baja

- NU — no ubicado

### 3.3. Causales de reprogramación

- C1 Paciente

- C2 Servicio técnico

- C3 Espera repuestos

- C4 Préstamo

- C5 Carga laboral SEC (interna)

- C6 Carga servicio externo

- C7 Ausencia funcionario > 15 días

- C8 Contingencia hospitalaria

Reglas de reprogramación:

- C2/C3/C4: sin fecha destino. Se espera el reintegro del equipo y la MP se registra en el mes real de ejecución.

- C1/C5/C6/C7/C8: reprogramación dentro de 30 días. El mes original conserva X en P y la causal en R; el mes destino lleva R en P.

### 3.4. Reglas especiales

- PM: ocupa un slot vacío existente; la MP se marca manualmente.

- FS/Baja/NU: solo afectan el mes detectado.

- Baja: además limpia el resto del año del equipo.

### 3.5. Flujo mensual

#### Inicio de mes

- Cristian filtra los equipos con X / R / RA del mes en curso (excluyendo equipos con estado previo FS / Baja / NU).

- Genera Plantilla_Asignacion_[Mes]_2026.xlsx (archivo separado) con columnas:

  - N° Carpeta, N° Inventario, Equipo, Servicio, Unidad, Ubicación, Marca, Modelo, Serie, Año, Frecuencia MP, Programado en mes (conserva el código original), Responsable.

- Asigna manualmente los equipos entre los 11 responsables oficiales.

#### Ejecución (durante el mes)

- MP ejecutada por personal interno: monitores multiparámetros, oxímetros, oxímetros de pulso, desfibriladores, DEA, etc.

- MP ejecutada por empresa externa, supervisada por un ingeniero interno: ventiladores mecánicos, máquinas de anestesia, máquinas de diálisis.

#### Recepción y registro

A medida que (o a fin de mes) los responsables entregan las MP ejecutadas, Cristian:

- Verifica los documentos esperados según el tipo de MP (catálogo predefinido).

  - MP interna: protocolo/hoja de mantenimiento preventivo, pauta de monitoreo diario (en el caso de DEA), firma del jefe de equipo médico.

  - MP externa: protocolo interno de manutención preventiva + informe técnico de la empresa.

- Si falta algún documento → queda como pendiente (catálogo predefinido) y lo gestiona hasta cerrarlo.

- Registra en Registro_MP-2026: resultado (Si, C1–C8, FS, etc.).

- Archiva el documento en la carpeta física del equipo.

- Anota en la hoja de vida: fecha + "Mantenimiento preventivo" + nombre del responsable + estado "Operativo".

- Si el reporte de la empresa contiene observaciones/recomendaciones, Cristian las pega en el programa → la IA extrae sugerencias, observaciones y recomendaciones.

#### Cierre del mes

Una vez recibidas e ingresadas todas las MP del mes, Cristian:

- Consolida resultados y observaciones por equipo y por servicio clínico.

- Envía correo a cada supervisor del servicio clínico, con copia al encargado de equipos y al jefe del centro de responsabilidad, indicando:

  - Resultado de las MP del mes.

  - Observaciones encontradas.

  - Pendientes (lo que se tiene que hacer).

  - Recomendaciones del técnico.

- Las observaciones y el estado operativo final se registran también en papel (en la hoja de vida del equipo).

## 4. Gestión de Equipos Nuevos (Puesta en Marcha — PM)

- Llega un equipo nuevo al hospital.

- Cristian lo ingresa manualmente al programa.

- Ocupa un slot vacío en la programación anual.

- La MP se marca manualmente con código PM.

## 5. Gestión de Baja

- Cristian marca el equipo como Baja.

- Registra motivo y fecha de la baja.

- El programa limpia automáticamente el resto del año para ese equipo.

## 6. Catálogos predefinidos

### Documentos esperados — Correctivo

- Solicitud SIGEN (impresa con tarea cerrada)

- Cotización

- Informe técnico de trato directo (con correlativo)

- Orden de compra

- Guía de despacho de repuestos

- Informe técnico de visita diagnóstica

- Informe técnico de visita correctiva

- Hoja de envío (con correlativo)

- Informe técnico de reparación de servicio técnico externo

- Guía de despacho de retorno

### Documentos esperados — Preventivo

- Protocolo / hoja de mantenimiento preventivo

- Pauta de monitoreo diario (DEA)

- Firma del jefe de equipo médico

- Informe técnico de empresa externa (cuando aplica)

### Pendientes habituales

- Documento entregado sin firma

- Pauta de monitoreo diario faltante

- Informe técnico de empresa externa faltante

- Observaciones sin transcribir

- Recomendaciones pendientes de gestionar

## 7. Agenda de Contactos (entidades)

- Supervisores de servicio clínico

- Encargado de equipos

- Jefes del centro de responsabilidad (CR)

- Empresas externas (MP y servicio técnico): nombre, contacto, equipos que atienden

## 8. Vista del Programa

### Dashboard de inicio

- Alertas y pendientes consolidados.

- Equipos en "No operativo" o "Servicio técnico" con más de 30 días sin actualización.

- Documentos faltantes por equipo.

- MP del mes sin cerrar.

### Hoja de vida digital

- Bitácora cronológica por equipo.

- Coexiste con la hoja en papel (no la reemplaza).

- Permite adjuntar archivos digitales (PDF, imágenes) a equipo o evento.

### Búsqueda

- Flexible, por cualquier campo (N° Inventario, Serie, ID, equipo, servicio, ingeniero, etc.).

### KPIs

- A definir.

## 9. Arquitectura del Programa

- Aplicación web (HTML + JS).

- Acceso vía link, autenticación con cuenta Gmail personal.

- Uso multi-PC (computador de trabajo + notebook).

- Funciona offline, con sincronización al volver la conexión.

- Base de datos propia + sincronización automática a Google Sheets (respaldo).

- Análisis de texto de reportes con IA (extracción de observaciones/recomendaciones).